## Sheet1
SPECIFIKACIJA AUTOKLAVINIŲ PRIEMONIŲ
Eil Nr | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Matavimo vnt. | Preliminarus poreikis 3 metams | Matavimo vnt. kaina be PVM, € | Matavimo vnt. kaina su PVM, € | Suma be PVM, € | Suma su PVM, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | INDIKATORIAI
1.1 | Sterilizacijos proceso (vandens garais) poveikio 1-os klasės išorinis cheminis indikatorius. | 1 klasės sterilizacijos proceso cheminis indikatorius, turi atitikti LST EN ISO 11140-1 dalies reikalavimus ; Skirtas įpakuotų medicinos prietaisų, gaminių paketo poveikio sterilizuojančia medžiaga įvertinimui; Indikatoriaus pavidalas – lipni etiketė, dydis - 3,0-2,8 mm x 2,2-2,5 mm Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti (po sterilizacijos proceso), į dokumentaciją (formą Nr.025/a), nenaudojant klijų; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius (juostas) po 750 (±2) lipdukų kiekviename. Ant lipduko turi būti vietos reikiamai informacijai atspausdinti trim eilėmis specialiu rankiniu spausdintuvu ne mažiau 12 simbolių kiekvienoje eilėje. Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais. Indikatorius turi atitikti ISO 11140-1 (1 klasė) standartus. Pateikti indikatoriaus naudojimo instrukciją, bei sterilizacijos proceso įvertinimo aprašymą. |  | rulonas | 90
1.2 | Sterilizacijos proceso (vandens garais) išbandymo įtaisas ir indikatoriai. | 2-os klasės sterilizacijos proceso cheminis indikatorius, skirtas krovinio kontrolei, indikatorius ir sterilizacijos proceso išbandymo įtaisas turi sudaryti bendrą sistemą. Užtikrinti chirurginių metalinių, akytų ir tuščiavidurių (ypač sudėtingų), kompleksinių, mikroinvazinių instrumentų sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolę. Turi būti padengtas laminato plėvele, po sterilizacijos pasikeitusi dažų spalva neblanksta ilgiau kaip 5 metus.Patikrinti visam sterilizuojamų gaminių kroviniui pakanka 1 indikatoriaus. Tas pats indikatorius turi tikti 121oC ir 134oC sterilizacijos režimams kontroliuoti. Indikatorius turi atitikti ISO 11140-1 standartą . |  | vnt | 8000
|  | Sterilizacijos proceso išbandymo įtaisas , turi atitikti LST EN ISO 867-5 standartą. Turi būti tinkamas naudoti su 2-os klasės sterilizacijos proceso aprašytų indikatoriumi. |  | vnt. | 2
1.3 | Užlydimo aparato siūlės kontrolės indikatorius | Užlydimo aparato siūlės kontrolės indikatorius skirtas užlydymo juostų kokybei įvertinti; Turi atitikti galiojančių Lietuvos higienos normų reikalavimus; Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti, pritaikytas dokumentacijai |  | vnt. | 12
1.4 | Paviršių kontrolės indikatorius | Cheminis indikatorius paviršių higienos kontrolei, skirtas kontroliuoti proteinų likučius ant paviršių po valymo. Turi atitikti ISO 15883 standarto reikalavimus. |  | vnt | 20
1.5 | Vienkartinis Bowie Dick testas | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui. Turi atitikti LST EN 285, LST EN 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 AI LST EN 867-5 reikalavimus. |  | vnt. | 0
2 | PAKAVIMO MEDŽIAGOS
2.1 | Popieriaus plastiko juosta plokščia 50mm x 200 m | Popieriaus plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų pakuočių formavimui. Turi būti pagamintos iš: 70 g/m2 medicininio popieriaus, atsparaus praplėšimams, dūriams ir kitiems mechaniniams pažeidimams, poliesterio polipropileno sluoksnio.Juostos turi turėti 3 indikatorius Garų, EO ir FORM. Ant juostų turi būti nurodyta atidarymo kryptis, dydis ir plotis, žodinis spalvos pasikeitimas, atitiktis standartams, partijos numeris, ženklas, kad neatidaryti paketo jei pažeistas. Juostos turi atitikti ISO 11607 -1 ir EN 868 - 2 & 5 dalis bei turi atitikti CE 93/42 Medicinos Direktyvą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kartu pateikti ir rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. |  | rulonas | 15
2.2 | Popieriaus plastiko juosta plokščia 75mm x 200 m |  |  | rulonas | 40
2.3 | Popieriaus plastiko juosta plokščia 100mm x 200 m |  |  | rulonas | 30
2.4 | Popieriaus plastiko juosta plokščia 150mm x 200 m |  |  | rulonas | 9
2.5 | Popieriaus plastiko juosta su kloste 150 mm x50 mm x 100 m |  |  | rulonas | 3
2.6 | Krepinis popierius 45 cm x 45 cm | Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų įrankių pakavimui. Tinkamas sterilizacijai aukštos temperatūros sočiaisiais vandens garais. |  | lakštas | 30
2.7 | Krepinis popierius 90 cm x 90 cm |  |  | lakštas | 10
2.8 | Lipni juosta paketų sutvirtinimui su garų indikatoriumi. | Skirta paketams sutvirtinti ir žymėti. Ant juostos yra 1 klasės cheminis proceso indikatorius. Juostos plotis ne mažiau 12 mm, ilgis ne mažiau 50 m. |  | rulonas | 3
3 | PAGALBINĖS PRIEMONĖS
3.1 | Rankinis spausdintuvas | Rankinis spausdinuvas turi būti tinkamas 1.1 aprašytoje pozicijoje išoriniams indikatoriams naudoti |  | vnt. | 2
3.2 | Rašalo kasetė rankiniam spausdintuvui | Rašalo kasetė, skirta rankiniam spausdintuvui naudoti turi būti tinkamaa 3.1 aprašytoje pozicijoje |  | vnt. | 25
3.3 | Krovinio registracijos žurnalas | Skirta registruoti sterilizacijos rezultatus. Pageidaujamas formatas A4. |  | vnt. | 14
3.4 | Apsaugos aštriems instrumentų dalims 10 mm | daugkartinės, plastikinės, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų |  | vnt. | 40
3.5 | Apsaugos aštriems instrumentų dalims 25 mm | daugkartinės, plastikinės, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų |  | vnt. | 30
3.6 | Aktyvatorius vandens distiliavimui | Tai aktyvuotos anglies filtras skirtas pašalinti chlorą ir kitas ištirpusias medžiagas, tinkamas vandens distiliavimo aparatui STILLO |  | vnt. | 36
3.7 | Vandens distiliatorius | Per 6 valandas pagamina ne mažiau 4 l. distiliuoto vandens. |  | vnt. | 1